牙科综合治疗椅技术参数要求

*1.设备用于口腔疾病的诊断和治疗，应包括治疗机1台，牙科椅1台，升降医师座椅1台，高速手机2支，低速手机 1套（含直、弯机），三用枪2支。

2.设备应为全电脑联动式牙科治疗机。

3.手机挂架为下挂式和上挂式可选。

4.手机：

4.1.高速手机：转速≥310000转/分钟，可进行135℃灭菌消毒。

4.2.低速手机：转速≥20000转/分钟，可进行135℃灭菌消毒。

4.3.三用枪：可喷水、气、雾，其中一支为可喷热水、雾，可进行135℃灭菌消毒。

5.牙科椅：

5.1.控制系统：全电脑控制操作，具有自动复位、吐痰位等两种以上特殊位置的记忆功能位，以及牙科椅升降、俯仰控制等功能，牙科椅具有俯仰角度补偿功能。

5.2.动力系统：应运行平稳，低噪音，免维护。最低椅位≤450mm，最高椅位≥700mm，负载≥130Kg。

*5.3.牙椅：牙科椅操作可采用手控或脚控，设有机椅互锁装置，靠背及椅身处设有安全保护装置，头枕可任意调节及锁定，椅面应柔软、平滑、耐磨，易于清洗、消毒。双扶手设计，外侧扶手可依需要打开。

5.4.地箱：内置式地箱，易于清洁保养。

6.治疗机：

6.1.主箱体：应防腐，防锈，不退色，主箱体可旋转，便于操作和设备养护。

6.2.控制系统：电脑控制操作系统，控制面板具有牙科椅各种椅位的控制键，还有冷光灯、漱口水、加热水、冲盂功能操作键等。

6.3.自动加热恒温给水装置：可控制冲盂、漱口水，可根据使用需要设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统。

6.4.痰盂：整体全瓷痰盂，可旋转，可拆卸，易于清洁消毒，下水速度不少于4L/min。

6.5.强弱吸唾系统：强弱吸唾可控制，带有清洗过滤网装置，具有沉渣过滤功能。

6.6.口腔灯：口腔冷光灯,有强光、弱光选择，光强度8000-15000LUX。

6.7.配有观片灯。

6.8.净化水系统：可灵活选择自来水或纯净水给手机供水。

6.9.脚开关：可控制高速手机、低速手机工作，实现高速手机及低速手机的干、湿转及吹气。

6.10.器械臂：气压锁定器械臂，应操作方便，安全可靠。

7.医生座椅：最低椅位≤430mm，行程≥110mm。

8.电源：电压220V/50HZ。

9.气源：气压0.5-0.6MPA。

10.水源：水压0.2-0.4MPA