干扰波变频治疗仪技术参数要求

1.具有国家医疗器械产品注册证。

2.产品通过CMD认证，通过ISO13485和ISO9001质量体系认证。

3.适用范围：适用于对膝骨关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、腰肌劳损等疾病的辅助治疗。

4.性能要求

4.1.双路三维干涉波（共12个电极）输出，可三维、二维输出相互转换；每路输出强度显示面板清晰可见，模式治疗指示灯实时显示，便于临床观察治疗输出模式及达到患者最佳治疗体验效果。

4.2.吸附式电极，负压吸引压80 ～ 300mmHg连续可调。

4.3.吸引模式：连续模式、脉冲模式（如15回/分、30回/分、60回/分等）和自动模式。

4.4.吸引压智能调节，例如：治疗停止后自动降低到30mmHg左右，便于取下电极，约1min后自动变为OFF，约20s后又变为上次治疗所设定吸引压值。

4.5.吸水海绵湿式电极，电流密度更平均，治疗更安全舒适。

4.6.顶板自动加热功能，避免湿式电极冰冷刺激。控制面板仰角设计，便于临床操作。

4.7.输出波形为正弦波。

4.8.输出频率（基频）为2kHz、3kHz、4kHz、5kHz可调节。

4.9.干涉波差频频率1 ～ 120Hz。

4.10.在500Ω额定负载下输出的电流有效值不大于50mA。

*4.11.至少五种干涉模式可调节，其中包含自定义模式，在自定义模式下可任意编辑治疗模式。

4.12.至少六种向量可调节：OFF、1、2、3、4、5等。

4.13.至少四种扫引时间可调节：1/f、15秒、30秒、60秒等。

*4.14.至少六种调制度可调节：最大模式的0、25％、50％、75％、100％等。

4.15.至少五种治疗模式可调节：低、中、高、广域、低高等。

*4.16.强度旋钮自动锁定功能，避免使用中误操作。锁定后任意调节强度不变，安全保护。

4.17.治疗结束输出强度自动归零并声音提示。

4.18.治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗。

4.19.多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热双重温度保护等。

注：标“*”表示此参数为主要技术参数。