超低温医用冰箱技术参数要求

1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz，立式。

2、有效容积≥578L，标配至少16个抽屉式冻存架、400个2英寸冻存盒。

3、外部尺寸：不大于900*980*1980mm。内部尺寸：不小于620*710*1310mm，内胆材质应采用彩色涂层电锌钢板。

4、温度控制：微电脑控制，温度数字显示，箱内温度-40℃ ～ -86℃可调，支持超温报警和断电记忆等功能。

*5、安全系统：支持多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警等）。支持声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警等方式。支持多重保护功能，开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能等。所有部件独立接地。

*6、显示：LED显示屏，可显示箱内温度、设定温度、环境温度、输入电压等。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。

7、门要求：外门1个，可快速拆卸。内门至少4个。可调节搁架，便于物体存放。

*8、外门四层内门一层，共5层结构：应采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性要好。保温性要好。内门密封性要好，存取物品温度回升尽可能小。

9、隔热层：应采用优质隔热材料，厚度不小于25mm，保温效果要好。

10、制冷系统应采用HC制冷剂，不应含氟。

11、压缩机应为进口品牌，质量要可靠，应采用进口低噪音节能风机，提高系统安全性和可靠性。

12、搁架可调，方便存储物品，适合10℃到32℃使用。可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒、远程报警功能等。

*13、应采用双锁结构设计，自带暗锁，同时可用挂锁，保证存储物品安全。

14、应采用测试孔设计，方便实验使用和监控箱内温度。

*15、可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态，并短信报警。标配USB数据记录功能。

16、可选配样本资源管理信息化系统，以便规范、便捷管理样本。

*17、25℃环温时，降温速度≤6小时。

*18、25℃环温时，国家第三方权威结构认证单日耗电量不超过8.5KW/24h，并通过国家环保节能认证，有中国节能产品认证证书。

*19、应采用自动加热门体平衡孔设计，以便短时间内可连续多次开门，不用等待。

*20、应配备5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险。